## 非年度總表
數位乳房攝影儀之物理測試總表
醫院名稱： |  | 所屬單位：
單位：
乳房攝影設備廠牌： |  | 設備型號：
設備序號： |  | 設備安裝日期：
測試人員簽名： |  | 覆核人員簽名：
測試項目 |  | 頻率 | 整體結果 (Pass/Fail/NA) | 備註
項目一 | 假體影像品質 | 每週
項目二 | 電腦放射攝影片匣除影 | 每週
項目三 | 壓迫厚度顯示準確性 | 每月
項目四 | 目視檢查 | 每月
項目五 | 擷像工作站品管 | 每月
項目六 | 放射科醫師閱片工作站品管 | 每月
項目七 | 印片機品管 | 每月
項目八 | 看片箱清潔 | 每月
項目九 | 壓迫力測試 | 每半年
註解/說明：

## 項目一
<項目一>假體影像品質 (每週)
機構名稱： |  | 攝影室：
ACR認證數位乳房攝影假體
廠牌/型號： |  | 假體序號：
壓迫板尺寸： |  | 壓迫板種類：
壓迫力： |  |  | (彈性/固定)
曝露補償階層設定： |  | 窗寬/窗高設定：
自動曝露控制模式： |  | AEC位置：
影像模式
日期 | 年
月
日
執行人員
參數設定 | 靶極/濾片
影像照野尺寸
kVp
mAs
平均乳腺劑量 顯示值(mGy)
切片深度(DBT模式適用)
可見 模擬物 評估 | 纖維
鈣化點群
腫塊物
假影評估
整體結果 (Pass/Fail)

## 項目二
<項目二>電腦放射攝影(CR)片匣除影 (每週)
醫院名稱：
CR讀片機廠牌： |  |  | CR讀片機型號：
年度
月 | 1月 | 2月 |  | 3月
日期
執行人員
月 | 4月 | 5月 |  | 6月
日期
執行人員
月 | 7月 | 8月 |  | 9月
日期
執行人員
月 | 10月 | 11月 |  | 12月
日期
執行人員
說明：

## 項目三
<項目三>壓迫厚度顯示準確性 (每月)
醫院名稱：
乳房攝影機廠牌： | [8 empty] | 乳房攝影機型號：
使用之假體或物件： | [8 empty] | 使用之假體或物件實際厚度： |  |  | cm
年度
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
日期
執行人員
壓迫厚度顯示(cm)
壓迫厚度顯示值與 實際厚度之偏差(cm)
結果 (Pass/Fail)

## 項目四
<項目四>目視檢查 (每月)
設備名稱： | [6 empty] | 廠牌/型號：
2D模式
年
月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
日
執行人員
檢查室清潔 | 放大架與壓迫板 是沒有灰塵的
檢查室內與檢查檯面 是沒有灰塵的
X光機 | 指示燈功能正常
卡榫(全部)*
準直儀燈功能正常
電纜線的放置 是安全的
C型臂的移動 順暢無阻礙
壓迫板的移動 順暢無阻礙
壓迫板或擋臉板 是無裂縫的*
乳房支撐板 是無裂縫的*
CR (若可適用) | CR片匣的 支撐物組件與卡榫 (大/小片匣)*
影像板與 CR片匣的狀況*
掃描式 偵測器系統 (若可適用)
DBT (若可適用) | DBT組件的移動範圍是 按其所設計的方式*
P=Pass 合格 F=Fail 不合格 NA=不適用

## 項目五
<項目五>擷像工作站品管 (每月)
檢查室編號： |  |  |  | 型號：
螢幕廠牌： |  |  |  | 出廠日期：
螢幕序號：
年
月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
日
執行人員
螢幕狀態 | 螢幕表面是否有灰塵、刮 痕、指紋、其他異常的亮 塊或異物
側視圖像 影像品質 (若可適用) 測試圖像： ________ | 圖像上0%-5%之對比方 塊是否可清楚辨別
圖像上95%-100%之對比 方塊是否可清楚辨別
在圖像中央的高對比解析 度之線對是否可清楚辨別
在四個角落的高對比解析 度之線對是否可清楚辨別
結果(P/F)
螢幕原製造商自動測試已設定之測試項目 (若可適用)
整體結果(Pass/Fail)
備註
P=Pass 合格 F=Fail 不合格 NA=不適用

## 項目六
<項目六>放射科醫師閱片工作站品管 (每月)
螢幕廠牌： |  |  |  | 型號：
螢幕序號： | (R) |  | (L)
出廠日期： |  |  |  | 影像品質測試假體：
年
月
日
執行人員
螢幕位置 |  |  | (R) | (L) | (R) | (L) | (R) | (L)
螢幕狀態 | 螢幕表面是否有灰塵、刮痕、指紋、 其他異常的亮塊或異物
假體影像 品質評估 及假影評估 | 不可友會干擾臨床診斷的假影或 非均勻性存在
| 假體影像 可見模擬物評分 | 纖維
鈣化點群
種塊物
結果(P/F)
側視圖像 影像品質 (若可適用) 測試圖像： ________ | 圖像上0%-5%之對比方 塊是否可清楚辨別
圖像上95%-100%之對比 方塊是否可清楚辨別
在圖像中央的高對比解析 度之線對是否可清楚辨別
在四個角落的高對比解析 度之線對是否可清楚辨別
結果(P/F)
螢幕原製造商自動測試已設定之測試項目(若可適用)
整體結果(Pass/Fail)
備註
P=Pass 合格 F=Fail 不合格 NA=不適用

## 項目七
<項目七>印片機品管 (若可適用) (每月)
印片機廠牌/型號： | [8 empty] | 印片機製造日期：
輸出影像之工作站名稱：
年
月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
日
執行人員
假體影像 品質及假 影評估 | 纖維
鈣化點群
腫塊物
是否有明顯假影?
結果(P/F)
光密度值 | 背景光密度值 (ODBG)
空腔內光密度值 (Odcavity)
對比度
最大光密度值 (Dmax)
結果(P/F)
整體結果(Pass/Fail)
P=Pass 合格 F=Fail 不合格 NA=不適用

## 項目八
<項目八>看片箱清潔 (若可適用) (每月)
看片箱廠牌/型號： | [7 empty] | 看片箱序號：
看片箱位置：
日期 | 年
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
日
執行人員
1.表面清潔
2.所有標記已移除
3.看片箱亮度均勻
4.看片箱遮罩設備功能正常
整體結果(Pass/Fail)
P=Pass 合格 F=Fail 不合格 NA=不適用

## 項目九
<項目九>壓迫力測試 (每半年)
醫院名稱：
乳房攝影機廠牌： |  |  | 乳房攝影機型號：
使用之壓迫力測試工具： |  |  | 壓迫力測量工具顯示單位：
年度
測試日期
執行人員
測試模式 | 2D模式 | DBT模式 外加設備下之 2D模式 | 2D模式 | DBT模式 外加設備下之 2D模式
1.手動微調壓迫力
結果(Pass/Fail)
2.電動驅動之初始壓迫最大壓迫力
結果(Pass/Fail)
3.整個取像過程中皆可維持足夠的壓迫力
結果(Pass/Fail)